附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010232                         申请技术审查时间：2021 年08月29日

| 技术审查项目名称 | 大连建华商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 张欣 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 参数 1、辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数，须删除。 涉及资质; 序号; 检测项目; 参数. 预拌混凝土检测; 1; 混凝土掺合料; 需水量. 预拌砂浆检测; 1; 建筑砂浆; 保水性、拉伸粘结强度. 2、以下内容须修改。 涉及资质; 序号; 修改前; 修改后. 预拌砂浆检测; 1; 砌2. 砌筑水泥保水率; 砌筑水泥保水率. - 人员 1、未提供技术人员赵玉成的毕业证；未提供技术人员孙利、杜永强、白岩松的身份证。 - 仪器设备 - 砂浆搅拌机不符合JG/T3033的规定； - 提交的箱式电阻炉校准证书仅校准了550℃温度点，不能有效指导烧失量试验检测工作； - 未提供未提供225mL量水器、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、李氏瓶的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 - 其它 1、提交的营业执照已于2021年8月10日后超出营业期限，须提交有效的营业执照。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（