附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010224                   申请技术审查时间：  2021 年  9 月16日

| 技术审查项目名称 | 大连金和砼制品有限公司预拌混凝土检测（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 范加有 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、仪器设备 1.主要仪器设备表中，水泥安定性检验缺少必要检验设备，如：天平、养护箱、搅拌机、雷氏夹测定仪等。 2.含泥量、泥块含量缺少必要设备试验筛。 3.部分仪器设备没有填写准确度等级/不确定度。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |