附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010368                         申请技术审查时间：2021年12月31日

| 技术审查项目名称 | 北票市建筑工程质量检测有限公司建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 周彩霞 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： 一、参数 1、辽住建发[2020]2号文件中没有以下参数，须删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 砂浆; 表观密度. 2、以下参数为辽住建发[2020]2号文件中必须具备的参数，该单位未通过资质认定。 序号; 检测项目; 参数. 1; 水泥; 细度（比表面积）. 二、人员 1、未提供技术人员郭颖的毕业证书、技术人员马广明、韩殿中的劳动合同。 2、提交的技术人员郭颖的劳动合同不完整，无法确认合同有效期。 3、提交的社会保险缴费证明材料不能反应申报的技术人员养老保险具体缴费状况，须提供统一制式的企业职工基本养老保险缴费证明。 三、仪器设备 1、提交的砂浆搅拌机校准证书校准的转速不符合JG/T3033标准要求。 2、提交的低温试验箱等低温设备校准证书校准的最低温度仅为-20℃，不能有效指导防水卷材低温弯折性试验。 3、未提供水泥比表面积测定仪、45μm方孔筛、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、李氏瓶、混凝土标养室、贯入阻力仪、保水率试验装置、瓷砖抗冻性试验用冻融试验设备的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 四、其它 1、资质申请表的机构基本情况表中填写的机构名称与公章不一致。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（