附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010136                  申请技术审查时间：  2022 年 5 月 14日

| 技术审查项目名称 | 大连广隆混凝土制造有限公司 预拌混凝土检测资质（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 赵文科 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： - 人员 1、申请书表七中徐阳专业名称与毕业证专业不符。 二、仪器设备 1、细集料检测用电子秤TCS-50精确度不符合标准要求。 2、申请书表八中针片状颗粒含量检测缺少精确度为2g的天平。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |