**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批**行政审批事项**

受理单编号：2022010096 申请技术审查时间：2022年 05 月14 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 辽阳永新混凝土有限公司预拌混凝土检测（延期） |
| 申请人 | 刘绍奎 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题：   1. 仪器设备   主要仪器设备及其检定/校准一览表中，存在以下问题：   1. 水泥安定性、凝结时间用养护设备采用水泥胶砂体恒温水专用养护箱ISO-99错误，应采用数控水泥砼标准养护箱SHBY-40B。 2. 数控水泥砼标准养护箱SHBY-40B及混凝土标养室未见湿度技术参数。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |